## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1»
____________________ М.Абдуов
"___" _______________ 2021г.
Протокол итогов закупа способом запроса ценовых предложений
медицинских изделий
ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1» акимата г.Нур-Султан
г.Нур-Султан | [12 empty] | 02.12.2021 г.
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | [5 empty] | Ед. измер. | Количество | Цена за ед., тенге | Сумма, выделенная для закупа, тенге | ТОО "Юникс Мед" | ТОО "A&C Medical"
1 | Фетальный монитор | № п/п | Критерии | Описание |  |  |  | штука | 2 | 2750000 | 5500000 | 2750000 | 2745000
|  | 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТс указанием модели, наименования производителя, страны) | Фетальный монитор
|  | 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны) | Фетальный монитор
|  | 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ ) | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения)
Основные комплектующие
|  |  |  | 1 | Фетальный монитор | Фетальный монитор применяется для контроля и диагностики состояния плода во время беременности и во время родов. Общее описание: • Эргономичный дизайн • Удобная ручка при переноски • Возможность работы от сети или от аккумулятора • Большой цветной дисплей • Встроенный термопринтер • Память не менее 72 часов Монитор нового поколения с цветным большим графическим дисплеем высокой контрастности, отображает в реальном времени и обеспечивает высокое качество регистрации: | 1 шт.
• ЧСС - сердечной деятельности одного плода • ЧМС - сократительной деятельности матки Дополнительно: • ЧСС - сердечной деятельности двух плодов • Регистрация ЭКГ плода Цветной TFT LCD монитор (не менее 17,8 см = 7 дюймов) отображает: • 3-кривые • ЧСС плода, одного или двойни • Частота маточных сокращений • Маркер движений плода • ЭКГ плода • AST (для пробуждения плода) • Качество сигнала • Состояние тревоги • Работающий канал, датчик • Громкость • Дата, время • Уровень зарядки аккумулятора Монитор имеет возможность переключения между 3-мя режимами отображения на дисплее. Простое и понятное меню управления позволяет быстро настроить необходимый режим работы. Что значительно упрощает и ускоряет работу мед. персонала. Встроенный термопринтер имеет высокое разрешение и производит автоматическую распечатку данных, что позволяет регистрировать и документировать полную информацию о состоянии одного или двух плодов. Так же предусмотрена функция ZOOM (масштабирование) для детального исследования мониторируемых параметров при распечатке данных. Встроенная система тревоги. Звуковой сигнал доплеровский с регулировкой громкости. Параметры тревог: верхний и нижний предел настроек тревог для ультразвуковых датчиков, датчика ЭКГ, информационный сигнал, отсутствия бумаги, разъединения сдатчиком, низкого заряда аккумулятораdzh. Технические характеристики: • Механические Размер основного блока: не более 180 мм (Ш) x 248 мм (В) x 175 мм (Д) Вес: не более 3,7 кг (с бумагой) • Технические требования к монитору по окружающей среде Диапазон температур Работа: не более чем от 10 до 40 ℃ Хранение: не более чем от -10 до 50 ℃ Относительный диапазон влажности Рабочий: не более 30 ~ 85% Хранение: 20 ~ 95% Диапазон атмосферного давления Рабочий: 70 ~ 106 кПа Хранение: 70 ~ 106 кПа • Технические требования к электропитанию Требования к питанию: 100 - 240 В переменного тока, 50/60 Гц, около 80 В Защита от сбоев питания Характеристики батареи: Герметизированная перезаряжаемая батарея (литий-ионная батарея не менее 11.1В 4.4А/ч) Время работы: не менее 2 часов Время зарядки (после подключения к сети переменного тока): не менее 12 часов • Технические требования к характеристикам монитора Допплер Импульсный допплер Ультразвуковая частота: 2,0 МГц Интенсивность: <10 мВт / см2 Диапазон частоты сердцебиения плода: 50 ~ 240 уд / мин Точность измерения частоты сердцебиения плода: ± 2% от диапазона Двойной допплер - наличие Обнаружение движения двойни - наличие Сокращение матки - наличие Внешний тип Частотная характеристика: DC ~ 0,5 Гц Контрольное (нулевое) управление - наличие Диапазон измерения: 0 ~ 99 единиц - наличие Регистрация ЭКГ плода - наличие Диапазон частоты сердцебиения плода: 50 ~ 240 уд / мин Входной импеданс:> 10M Ом Ток входного контура: менее 40 мкA Исходное время восстановления: не более 5 секунд Диапазон входного сигнала: ± 5 мВпик (смещение по постоянному току: ± 300 мВпик) Полоса пропускания: от 0,5 до 35 Гц Принтер - наличие Тип термальной матрицы Скорость печати: не более 1,2,3 см / мин Контраст печати: не более 1,2,3 шага Период автоматической печати: 10,20,30,40,50,60, выкл. мин. - наличие Функция масштабирования области печати FHR - наличие Функция смещения FHR 2 - наличие Бумага в рулоне - наличие Дисплей Графический цветной ЖК-дисплей не менее 7-дюймов Разрешение: не менее 480 X 234 пикселей Светодиодная подсветка - наличие Индикаторы - наличие Идентификатор зонда - наличие Мультиэкран - наличие Пауза - наличие Время Включение / выключение сигнала тревоги - наличие Состояние печати Указывает состояние работы от источника переменного тока и низкого уровня заряда батареи Сердечный ритм Рабочий канал Объемное состояние Аккумулятор включен (зеленый светодиод) Питание от сети (зеленый светодиод) Звук Допплеровский звук с регулятором громкости Звуковой сигнал FECG с регулятором громкости Информационный звук Звуковые сигналы Внешнее соединение Локальная сеть Порт RS-232 Комплект поставки: Ультразвуковой допплеровский датчик не менее 2 шт Датчик регистрации маточных сокращений / TOCO датчик не менее 1 шт Маркер движений плода не менее 1 шт Бумага для принтера не менее 3 рулон Кабель питания не менее 1 шт Гель для ультразвуковых исследований не менее 1 шт Ремень для фиксации датчиков не менее 3 шт Руководство по эксплуатации не менее 1 шт
|  | 6 | Срок и место поставки МТ | В течение 5 рабочих дней с момента подписания договора Сторонами, г.Нур-Султан, пр.Тәуелсіздік, 3/1, ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1» акимата города Нур-Султан
Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Общие требования: Наличие регистрации медицинской техники в Республике Казахстан или заключение (разрешительного документа) уполномоченного органа в области здравоохранения для ввоза на территорию Республики Казахстан в случаях, предусмотренных Кодексом. Регистрация подтверждается копией документа, подтверждающего регистрацию, или выпиской из информационного ресурса Государственного реестра, заверяемой электронно-цифровой подписью. Отсутствие необходимости регистрации подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения. Наличие маркировки, потребительской упаковки, инструкции по применению и эксплуатационного документа медицинской техники в соответствии требованиям Кодекса и порядка, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. Медицинская техника должна хранится и транспортироваться в условиях, обеспечивающих сохранение ее безопасности, эффективности и качества, в соответствии с правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, утвержденными уполномоченным органом. Медицинская техника должна быть новой и ранее
|  | 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | неиспользованной, произведенной не позднее 24 месяцев к моменту поставки. Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений. Внесение в реестр системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается копией сертификата, выданного уполномоченным органом в области технического регулирования и метрологии. Отсутствие необходимости внесения в реестр системы единства измерений подтверждается письмом уполномоченного органа по техническому регулированию и метрологии. Наличие авторизованного производителем сервисного центра на территории Республики Казахстан. Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники должен составлять не менее 24 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Возможность проведения дистанционной сервисной диагностики. Наличие руководства пользователя на русском языке. Монтаж, инсталляция, наладка, ввод оборудования в эксплуатацию, проведение обучения медперсонала в специализированном тренинг-центре не менее 4 дней, ремонт в случае поломки, а также дальнейшее сервисное обслуживание осуществляются сертифицированными сервисными специалистами авторизированного производителем сервисного центра.
Организатор закупок по итогам рассмотрения ценовых предложений предоставленных потенциальными поставщиками РЕШИЛ:
1. | По лоту №1 признать победителем ТОО "A&C Medical", г.Алматы, ул.Нусупбекова, д.38, на сумму 5 490 000 тенге.
2. | Потенциальному победителю в течение 10 календарных дней в соответствии с п.102 Правил предоставить Организатору закупок документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям.
| Начальник отдела ОМО и МГ | [6 empty] | Е.Толегенов
| Начальник отдела гос.закупок | [6 empty] | Ж.Кыстаубаева