## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1»
____________________ М.Абдуов
"___" _______________ 2021г.
Протокол итогов закупа способом запроса ценовых предложений
медицинских изделий
ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1» акимата г.Нур-Султан
г.Нур-Султан | [6 empty] | 03.08.2021 г.
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. измер. | Количество | Цена за ед., тенге | Сумма, выделенная для закупа, тенге | ТОО "SUNMEDICA" (САНМЕДИКА)
1 | Увлажнитель - камера увлажнителся с автоматическим заполнением | Увлажнитель-камера увлажнения для увлажнителей. Для реализации схемы активного увлажнения включается в контур. Камера с автоматическим заполнением. Компрессионный объём (пустая камера) не менее 556 мл, применима при давлении до 140см Н2О и потоке до 180л/мин. Сопротивление (пустая камера) при потоке 60 л/мин не более 0,4 мбар, комплаенс не более 0,5 мл/мбар, утечка - 0,0 мл/мин, выход влаги при температуре 37°С при потоке 40 л/мин не менее 44 мг/л. Рабочее тело - дистиллированная вода: максимальный уровень 144 мл, минимальный - 53 мл. Подогреваемое алюминиевое днище с антипригарным покрытием. Установочный диаметр днища 121±0,25 мм. Прозрачный корпус с двумя вход/выход соединительными коннекторами 22М. Высота камеры 91,75±0,25 мм. На корпусе градуировка минимум/максимум. В конструкции автоматическая двухступенчатая поплавковая клапанная система дозирования: основной поплавок из пористого материала с силиконовым прижимным клапаном и вспомогательный поплавок на трёх опорах, поднимающий основной поплавок при переливе в камере, создавая дополнительное прижатие силиконового клапана. Масса основного поплавка 11,45+0,35-0,4 г. Диаметр основания основного поплавка 47±0,5 мм. Для турбулизации потока система из четырёх П-образных изогнутых ламелей и рассекателей потока под входным и выходным патрубками. Вода подаётся по трубке с иглой (с предохранительным колпачком) и портом выравнивания давления. Заглушка для патрубков входа - выхода имеет игольчатые упоры, удерживающие вспомогательный поплавок в транспортном положении. для дистанционного контроля уровня жидкости служит поплавок уровня в виде кольца. Материалы: PP, LDPE, HDPE, PC, PVC, силикон, алюминий. Упаковка индивидуальная, клинически чистая. В упаковочном ящике 30шт. Время использования 7 дней. Срок годности (срок гарантии): не менее 5 лет от даты изготовления. | шт | 240 | 8239 | 1977360 | 7490
Организатор закупок по итогам рассмотрения ценовых предложений предоставленных потенциальными поставщиками РЕШИЛ:
1. | По лоту №1 признать потенциальным победителем ТОО "SUNMEDICA" (САНМЕДИКА), г.Алматы, ул.Кунаева 21Б, офис 75, на сумму 1 797 600 тенге.
2. | Потенциальному победителю в течение 10 календарных дней в соответствии с п.102 Правил предоставить Организатору закупок документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям.
| Заместитель директора по медицинской части и акушерству |  | Ш.Есимбаева
| Фармацевт |  | М.Жиеналина
| Начальник отдела гос.закупок |  | Ж.Кыстаубаева