## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1»
____________________ М.Абдуов
"___" _______________ 2022г.
Протокол итогов закупа способом запроса ценовых предложений №75
медицинских изделий
ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1» акимата г.Нур-Султан
г.Нур-Султан | [6 empty] | 04.05.2022 г.
№ лота | Наименование (МНН) |  | Ед. измер. | Количество | Цена за ед., тенге | Сумма, выделенная для закупа, тенге | ТОО Телемедицинский центр "Сапа"
1 | Телекардиограф |  | комплект | 3 | 1340000 | 4020000 | 1340000
Техническая спецификация
№ п/п | Критерии |  | Описание
1 | Наименование медицинской техники (далее МТ) |  |  | Телекардиограф
3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование медицинских изделий (д а л е е – М И ) (в соответствии с государственным реестром МИ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Характеристика МТ и комплектующего |  |  | Требуемое количество (с указанием единицы измерения)
Основные комплектующие
Предназначен для синхронной регистрации электрокардиограммы (ЭКГ) пациента в 12-ти общепринятых отведениях (I, II, и III - стандартные, aVR, aVL и aVF - усиленные по Гольдбергеру, с V1 по V6 - грудные по Вильсону). Функцию телеметрии ЭКГ обеспечивает программное обеспечение «облачного» сервера АО «Казахтелеком». Клиентская программа должна быть разработана на двух операционных системах ОС «Windows» и «Android», что позволяет работать с любыми гаджетами на обеих ОС: планшетами/смартфонами/ноутбуками/ПК. Универсальность телекардогарфа обеспечивает и возможность передачи ЭКГ-данных двумя способами: беспроводным –по Bluetooth ипо USB-кабелю. Глубокая интеграция с КМИС должна обеспечивать автоматическое попадание Направления на ЭКГ с КМИС в программу телеметрии, медсестра этому пациенту записывает ЭКГ. Расшифрованная врачом ЭКГ с его ФИО АВТОМАТИЧЕСКИ попадает в Электронный паспорт здоровья с графиком, цифрами, Заключением ЭКГ. Распечатать ЭКГ можно на любом принтере сети на бумаге формата А4. 3 режима продолжительности записи ЭКГ: 10 , 20 и 60 сек в режиме реалтайм. Телекардиограф работает с программным обеспечением как по интернету, так и в локальном режиме без интернета, регистрируя любое количество ЭКГ с моментальной автодиагностикой, с подсчетом всех параметров ЭКГ. Автодиагностику можно рассматривать как предварительное и нельзя сохранить. Право составления и сохранения заключения ЭКГпредоставлено только авторизованному в системе сертифицированному врачу с указанием его ФИО.
|  | 1 | Телекардиограф | В целях обеспечения прав пациента и конфиденциальности личной медицинской информации пациента в телекардиографе обеспечено: 1.Соблюдение требования информационной безопасности подтверждено сертификатом аккредитации ГТС на ИБ. 2.ЭКГ, записанные на телекардиограф, сохраненные в электронном варианте, не могут быть удалены, скорректированы, с целью защиты прав пациента Технические характеристики: Технические характеристики устройства: 1. Частота дискретизации входного непрерывного сигнала – 500 Гц; 2. Число разрядов аналого-цифрового преобразователя – 24; 3. Полное входное сопротивление на частоте 10 Гц – не менее 500 МОм; 4. Коэффициент ослабления синфазных сигналов – не менее 200000; 5. Уровень внутренних шумов, приведенных ко входу – не более 1 мкВ; 6. Разрешающая способность (цена младшего разряда) - 0,1 мкВ 7. Диапазон входных сигналов - 0,001 – 50 мВ; 8. Дрейф базовой линии не более 0,5мВ; 9. Постоянный ток в цепи пациента – не более 0,01 мкА; 10. Максимальная синфазная постоянная составляющая до 0,3 В; 11. Коэффициент взаимовлияния между каналами на частоте 50Гц – не более 0,01%; 12. Частотный диапазон 0...200 Гц; 13. Неравномерность амплитудно-частотной характеристики в диапазонах частот 0,1...100 Гц не более 1%; 14. Связь с компьютером – по беспроводному каналу связи BLUETOOTH V4.2 Compliant-V2.0EDR и USB 2.0 – HID и USB 2.0 – MSD; 15. Объем хранимой информации - в соответствии со стандартом FAT32; 16. Источник питания – встроенная аккумуляторная батарея; 17. Зарядка встроенного аккумулятора по интерфейсу USB; 18. Масса с элементами питания – не более 0,135 кг. |  |  | 1
|  | 2 | Кабель пациента | Кабель пациента на 10 штекеров (диаметр 4 мм). Кабели пациентов предназначаются для передачи электрических импульсов от электродов к электрокардиографам. Рассчитаны до 10 электродов. 4 электрода подключаются к конечностям человека с помощью прищепок, еще 6 – к грудной клетке с помощью присосок. Согласно стандарту, каждый из этих 10 электродов имеет свой цвет и маркировку. ЭКГ-кабель с 10 проводами оборудован специальными коннекторами, чтобы использоваться с различными типами электрокардиографов. |  |  | 1 шт
|  | 3 | Комплект многоразовых электродов ЭКГ | Комплект многоразовых электродов ЭКГ -10 шт (4 электрода на конечности в виде клипс, 6 грудных электродов-вакуумных присосок). Электроды для грудных отведений с неметаллическим контактом, покрытым Ag/AgCl. Комплект 4 шт. Длина 140 мм Под штекер 3/4 м Электрод присоска для ЭКГ (для взрослых) универсальный диаметром 24мм. |  |  | 1 шт
|  | 6 | Зарядное устройство с USB -разъемом | USB –шнур сихнронизирует и дает заряд аккумлятора на устройств, служит для коннекта телекардиографа с компьютером/ноутбуком. Длина кабеля 2 м рабочие напрежения 4.8-5.5В. скорость передачи данных до 480 Мбит/сек. Материал PVC. Совместимостьустройство с разьемом microUSB. |  |  | 1 шт
|  | 7 | Планшет/смартфон | Техническая спецификация и технические характеристики планшетов/смартфонов, входящих в комплектацию телекардиографа указываются в техпаспорте производителя. Критически важными характеристиками планшета является ОС Android наличие с 3G (сим-карты). Выбор модели осуществляется и с учетом веса и прочности корпуса, устойчивости к обработке дезинфицированными средствами, ударопрочной. На планшет устанавливается серверное программное обеспечение, на сим-карту загружается месячный тариф сотовой связи, который впоследствии централизованно пополняется продавцом аппарата. |  |  | 1 шт
|  | 8 | Руководство по эксплуатации | Паспорт телекардиографа, Гарантийный талон, Руководство по эксплуатации на каз. и рус языках,Сертификат поверки кардиографа |  |  | 1 шт
|  | 9 | Зарядное устройство для планшета | Сетевое зарядное устройствопредназначено для зарядки совместимых устройств. В режиме быстрой зарядки аккумулятор устройства можно зарядить до 50% от полной емкости всего за полчаса (время может меняться в зависимости от условий зарядки и заряжаемого устройства). Кабель USB типа C для зарядки и передачи данных в комплекте. |  |  | 1 шт
|  | 10 | Сумка-укладка | в виде дипломата, моющаяся ткань «жатка», стойкая к дезинфицированным средствам, температурным перепадам |  |  | 1 шт
4 | Требования к условиям эксплуатации | условия эксплуатации: температура: от +10 до +35 градусов С; влажность воздуха до 80% при t=+25С
5 | Условия осуществления поставки МИ | DDP
6 | Срок поставки МИ и место дислокации | Срок поставки МИ и место дислокации: в течение 3 рабочих дней с момента заключения договора, по адресу: г.Нур-Султан, пр.Кошкарбаева, 66
7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в РК либо с привлечением третьих лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий.
Организатор закупок по итогам рассмотрения ценовых предложений предоставленных потенциальными поставщиками РЕШИЛ:
1. | По лоту №1 признать потенциальным победителем ТОО Телемедицингский центр "Сапа", г.Нур-Султан, ул.Сыганак, д.54А, офис 306, на общую сумму 4 020 000 тенге.
2. | Потенциальному победителю в течение 10 календарных дней в соответствии с п.102 Правил предоставить Организатору закупок документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям.
| Начальник отдела ОМО и МГ |  |  | Е.Толегенов
| Начальник отдела гос.закупок |  |  | Ж.Кыстаубаева