## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1»
____________________ М.Абдуов
"___" _______________ 2021г.
Протокол итогов закупа способом запроса ценовых предложений
медицинских изделий
ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1» акимата г.Нур-Султан
г.Нур-Султан | [12 empty] | 02.12.2021 г.
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | [5 empty] | Ед. измер. | Количество | Цена за ед., тенге | Сумма, выделенная для закупа, тенге | ТОО "Еркетай 01" | ТОО "Q Product (Кью Продукт)
1 | конвекционная система обогрева пациента с принадлежностями | № п/п | Критерии | Описание |  |  |  | комплект | 1 | 3305404 | 3305404 | 2210000 | 3301000
|  | 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий, с указанием модели, наименованием производителя, страны) | Конвекционная система обогрева пациента с принадлежностями.
|  | 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике. | Требуемое количество (с указанием единицы измерения)
Основные комплектующие
|  |  |  | 1 | Основной блок системы конвекционного обогрева пациента (нагревательный модуль) | Портативная и мобильная конвекционная система обогрева для пациента, предназначенная для профилактики и лечения гипотермии у хирургических больных, у пациентов в предоперационном периоде, у беременных женщин во время эпидуральной анестезии. Система обогрева должна применяться для термотерапии пациентам, попавшим в ОРИТ с симптомами тяжелого переохлаждения.
[6 empty] | Возможность использования устройства со специальными одеялами. Мощность: генерируется поток теплого воздуха не менее 1500 л/мин. Подача в одеяла воздуха, очищенного с помощью антибактериального HEPA фильтра: из атмосферного воздуха задерживаются частицы менее 0,03 микрон. Широкий диапазон настроек температуры: от 32°С до 45°С. Простая в эксплуатации цифровая панель управления со счетчиком часов работы аппарата. Устойчивый к перегибам армированный шланг легок в использовании и удобен при хранении. Толщина стенок подающего шланга препятствует значительным потерям тепла. Быстрота нагрева воздушного потока: до 38°С в течение не более 30 сек. Не менее трех уровней температуры: низкая 32°С; средняя 38°С; высокая 43°С и «Boost», - форсированное согревание 45°С в течение 45 минут. Наличие режима подачи воздуха комнатной температуры. Легко очищаемый и долговечный корпус. Тихая работа. Автоматический переход с форсированного согревания на высокий уровень (43°С) по истечении 45 мин. Подача в одеяла воздуха, очищенного с помощью антибактериального фильтра. Счетчик времени работы фильтра. Устройство обладает интуитивным LCD дисплеем с визуализацией температуры, статусе 5 температурных режимов и состоянии системы. Панель управления: не менее 8 сенсорных кнопок. Наличие систем тревог, останавливающих работу аппарата при обнаружении проблем. Габариты: не более 38 х 41 х 28 см. Вес: не более 6,8 кг. Требования к электропитанию: 220V-50Hz. Тепловая защита: Термореле (внутреннее). Диапазон внешней рабочей температуры: 18°С - 28°С. Уровень тревоги повышенной температуры: не менее 65 dB длительностью 3 мин. | 1 шт.
|  |  |  | 2 | Сетевой кабель | Сетевой кабель электропитания: длина не более 4 м. Стандартная Евро вилка. Цвет черный/серый. | 1 шт.
Дополнительные комплектующие:
|  |  |  | 1 | Транспортная тележка на роликах | Основание стойки пятиколесное. Два колеса должны быть с блокировкой. Наличие удобной ручки для транспортировки и переноски аппарата. В нижней части тележки должна быть секция для расположения одеял, для удобства пользования. Технические характеристики роликовой тележки: вес не более 4,6 кг. Габариты: высота не более 70,5 см, ширина 31,8 см, глубина 38,6 см. | 1 шт.
Расходные материалы и изнашиваемые узлы:
|  |  |  | 1 | Полноразмерное одеяло с мультидоступом, взрослое | Для использования в послеоперационных отделениях, при экстренной госпитализации, блоках интенсивной терапии, ожоговых отделениях, в акушерстве, при амбулаторной хирургии. Одеяла должны быть изготовлены из мягкой гибкой ткани, обеспечивающей удобное обертывание при любой хирургической процедуре, плотно прилегают к телу пациента без образования лишних складок. Наличие системы отверстий для равномерного потока воздуха. Не содержит латекса. Для оптимального нагрева одеяло в прямом контакте с кожей пациента. Грудной вырез обеспечивает быстрый и удобный доступ к торакальным трубкам. Вырезы в нижней части позволяют контролировать пульс и артерии нижних частей ног. Размер не менее 102 х 201 см. Вес не более 310 г. | 100 шт.
|  |  |  | 2 | Набор HEPA фильтров для адсорбции мельчайших частиц пыли | Антибактериальный HEPA фильтр для очистки воздуха от мельчайших частиц размером менее 0,03 микрон, что важно при использовании системы с одеялами для хирургии. Форма фильтра – круглая. Информация о необходимости замены высвечивается на дисплее при выработке срока эксплуатации фильтра. | 2 шт.
|  | 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к помещению: Площадь помещения: не менее 8 кв.м; Оптимальные условия эксплуатации системы: Окружающая температура: 20~30°C Относительная влажность: 30~75 % Атмосферное давление: 70~106 кПа Электроснабжение 200-240В
|  | 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP Заказчика.
|  | 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания договора Сторонами. г.Нур-Султан, пр.Кошкарбаева, 66, отдел обслуживания мед.оборудования.
|  | 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники
Организатор закупок по итогам рассмотрения ценовых предложений предоставленных потенциальными поставщиками РЕШИЛ:
1. | По лоту №1 признать победителем ТОО "Q Product (Кью Продукт)", г.Нур-Султан, пер.Балкаш, д.23/1, кв.1, на сумму 3 301 000 тенге. Ценовое предложение ТОО "Еркетай 01" отклонить ввиду несоответствия товара технической спецификации.
2. | Потенциальному победителю в течение 10 календарных дней в соответствии с п.102 Правил предоставить Организатору закупок документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям.
| Начальник отдела ОМО и МГ | [6 empty] | Е.Толегенов
| Начальник отдела гос.закупок | [6 empty] | Ж.Кыстаубаева